碳13呼气检测仪

1、样本采集通道：≥五对（10 通道）

2、结构及组成；主要由进样装置、空气净化干燥系统、光学系统、测量单元、电气及控制单元、专用软件组成。

3、软件运行环境；正版 Windows10（64 位）

4、外设硬件配置；计算机（6 核 corei5、8G内存、250G固态）

5、适用范围；通过 13C 呼气试验检测胃幽门螺杆菌。

6、内置打印；有

7、测量范围；CO2 浓度 1%~10%

8、样本体积；≥120mL/袋

二、性能指标

1、预热时间；≤ 45min

2、精密度；（δsd） 不超过 0.25‰

3、稳定性；（CV） C.V.的绝对值不大于 3%

4、分析速度；每个样品分析时间＜100s

5、检测灵敏度；CO2 最小检测浓度：0.5%，误差不超过±0.1%

6、软件功能；全中文数据管理软件，可为用户提供各种增值服务，包含软件系统的可扩展性，与不同厂商开发的LIS 系统或HIS 系统相兼容，也可根据需求设计报告模

7、设备有效期：≥10年